Руководство по эксплуатации

кресла-коляски c электроприводом

Xeryus Power

(Паспорт)

Содержание

Введение

- Назначение изделия

2. Описание кресла-коляски c электроприводом Xeryus Power

- Основные технические характеристики

- Комплект поставки

- Инструкция по сборке и монтажу

5.1. Сборка кресла-коляски.

5.2. Сборка и регулировка подножки.

5.3. Регулировка подлокотника.

5.4. Регулировка пульта управления.

5.5. Перемещение боковой стойки.

5.6. Регулировка спинки.

5.7. Снятие и установка колес.

5.8. Как накачать колесо.

5.9. Пластиковая коробка для батарей.

- Инструкция по эксплуатации

6.1. Включение электропривода кресла-коляски.

6.2. Вождение кресла-коляски с электроприводом.

6.3. Выключение электропривода кресла-коляски.

6.4. Включение ручного способа движения.

6.5. Эксплуатация и уход за батареей.

6.6. Зарядка батареи.

6.7. Складывание кресла-коляски с электроприводом

6.8. Радиус поворота кресла-коляски

6.9. Противоопрокидывающие опоры (антиопракидыватели)

6.10. Запасные части

6.11. Рекомендации производителя

7. Инструкция по уходу

8. Гарантия

9. Поиск и устранение неисправностей

Введение

Добро пожаловать на борт нашей новейшей кресло-коляски c электроприводом Xeryus Power и спасибо Вам за Ваш выбор!

Эта модель была разработана по всем техническим требованиям и пожеланиям пользователей. Кресло-коляски c электроприводом Xeryus Power представляет собой конструкцию с применением современных электронных технологий, обеспечивающие безопасность и эффективность ее эксплуатации.

В данное руководство включены важные инструкции по безопасному использованию, комплектации, управлению, уходу, техническому обслуживанию и текущему ремонту кресло-коляски c электроприводом Xeryus Power, на которые необходимо обратить внимание и выполнять. Конечно, вы хотите поскорее сесть в ваше новое кресло-коляску и попробовать ее в действии. Вам не хочется слушать долгую и скучную лекцию, но существует несколько основных правил, которые вы должны узнать и понять, чтобы быть в безопасности и комфорте.

Читайте руководство внимательно, чтобы получить максимум удовольствия и пользы от эксплуатации кресла-коляски c электроприводом Xeryus Power.

1. Назначение изделия

Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power предназначена для самостоятельного передвижения людей с нарушением и утратой функций опорно-двигательного аппарата на расстояние до 25 км по ровной твердой поверхности со скоростью 6,5 км/ч.

- Описание кресла-коляски

Кресло-коляска (рис. 1) состоит из рамы, представляющей собой конструкцию из труб. Рама установлена на два задних ведущих колеса и два передних самоориентирующихся колеса. Кресло-коляска имеет сидение, спинку (2), две подножки (10) на кронштейнах с фиксаторами (подножки регулируются по высоте), два подлокотника (3) (подлокотники регулируются по длине), два щитка (1), две ручки сопровождающего, ремень крепления голени, два двигателя (9), два редуктора, два антиопракидывателя (7), электронный пульт управления (6) с манипулятором типа «джойстик» (4) (рис. 2), мастер включения, две коробки с батареями, корзина под батареи.

Рис. 1

Рис. 2

Панель управления

|  | Кнопка «Вкл./Выкл.». Эта кнопка включает и выключает систему управления. Не используйте эту кнопку, чтобы остановить инвалидную коляску, за исключением критических ситуаций. |
| --- | --- |
|  | Датчик заряженности батареи. Это 10-сегментный дисплей (индикатор), который показывает состояние батареи и любые неполадки, возникающие в электрической системе инвалидной коляски. |
|  | Индикатор максимальной скорости / профиля. Это 5-сегментный дисплей (индикатор), который показывает максимальное значение скорости или выбранный профиль движения. В технической документации указывается, настроена ли инвалидная коляска на максимальную скорость или на управление скоростью движения. |
|  | Кнопка «Звуковой сигнал». Эта кнопка обслуживает звуковой сигнал инвалидной коляски. |
|  | Кнопка уменьшения скорости движения. Эта кнопка снижает значение максимальной скорости и устанавливает более медленный уровень движения. |
|  | Кнопка увеличения скорости движения. Эта кнопка увеличивает значение максимальной скорости и устанавливает более быстрый уровень движения. |
|  | Привод и светодиодный индикатор. Если у инвалидной коляски есть приводной механизм, эта кнопка включает и выключает режим его регулирования. Во включенном состоянии горит светодиодный индикатор. |

- Основные технические характеристики

| Модель | Xeryus Power |
| --- | --- |
| Общая длина, мм | 1060 |
| Общая ширина, мм | 550-570-600-650 |
| Общая высота, мм | 1010 |
| Минимальная ширина, мм | 460 |
| Минимальная высота, мм | 950 |
| Общий вес, кг | 62 |
| Глубина сидения, мм | 160 |
| Ширина сидения, мм | 400-500 |
| Высота сидения спереди, мм | 550 |
| Высота спинки, мм | 500 |
| Расстояние от подножки до сидения, мм | 450 |
| Угол подножки, град | 70 |
| Расстояние от подлокотника до сиденья, мм | 180 |
| Максимальная нагрузка, кг | до 125 |
| Скорость, км/ч | до 6,5 |
| Расстояние пути, км | до 25 |
| Угол подъема, град |  |
| - по сухой почве | 25 |
| - по неровной поверхности (гравий, песок, трава и т.д.) | 20 |
| Тормоза | Электронные |
| Батареи | 2x12 вольт, 36 А/ч при обычной эксплуатации |
| Давление в шинах, бар | 2 – 2,5 |

Кроме того, кресло-коляска оборудована откидывающимися съемными подножками.

- Комплект поставки

В комплект поставки входят, шт.:

- Кресло-коляска                                                      - 1

- Велонасос                                                               - 1

- Комплект ключей                                                  - 1

-.Зарядное устройство                                             - 1

- Батарея в пластиковой коробке                           - 2

- Корзина под батареи                                             - 1

- Подставки для ног                                                 - 2

- Ручки сопровождающего                                      - 2

- Ремень крепления голени                                     - 1

- Руководство по эксплуатации                              - 1

- Упаковка                                                                - 1

- Инструкция по сборке и монтажу

Убедитесь, что вы получили кресло-коляску c электроприводом Xeryus Power в соответствии с комплектом поставки.

5.1 Сборка кресла-коляски.

- Поместите коробки с батареями в  корзину (рис. 3).

| Вставьте корзину с батареями в положение, указанное на рис. 4. Соедините штекеры. Черный с черным, красный с красным (рис. 4). Соедините пульт управления с мастером включения, как показано на рис. 5. 5.2 Сборка и регулировка подножки. Ваша кресло-коляска с электроприводом оборудована откидными и съемными подножками. Благодаря этому ее легче перевозить и переносить. Высота подножки с помощью ключа регулируется в соответствии с длиной ног (рис. 6). Сборка подножки 1. Вставьте подножку, так чтобы соединительные пластины | Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 Рис. 6 |
| --- | --- |

соединились со штифтом на передней стороне рамы. Повторите для другой стороны.

2. Поверните подножку внутрь. Повторите для другой стороны.

3. Убедитесь, что подножка хорошо зафиксирована и поворачиваемый рычаг зафиксирован в переднем положении, направлен к передней части кресла. Повторите для другой стороны.

4. Оденьте ремень для поддерживания ног.

Регулировка высоты подножки

1. Ослабьте зажимы расширителя на нижней части подножки с помощью накидного ключа. Повторите для другой стороны.

2. Установите подножку на нужную высоту. Повторите для другой стороны.

3. Затяните зажим расширителя, используя накидной ключ. Повторите для другой стороны.

4. Убедитесь, что обе стороны отрегулированы на одинаковую длину и обе гайки надежно закручены.

Снятие подножки

1. Снять ремень для поддерживания ног.

2. Потяните поворачиваемый рычаг на себя. Это освободит подножку от фиксации. Повторите для другой стороны.

3. Откиньте подножку и поднимите ее вертикально вверх. Повторите для другой стороны.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не вставайте на подножки, это может вызвать переворот кресла-коляски, что является некорректной эксплуатацией и аннулирует гарантию.

  - Регулировка подлокотника

| Регулировать подлокотник можно следующим образом (рис. 7): | Рис. 7 |
| --- | --- |

1. Ослабьте ограничитель на панели. Повторите для другой стороны.

2. Установите подлокотник на необходимую позицию, потянув его по направлению вверх или вниз, таким образом пока поршень не займет соответствующие отверстие по вертикальной направляющей. Повторите для другой стороны.

3. Затяните ограничитель на панели. Повторите для другой стороны.

  - . Регулировка пульта управления

Электронная система управления (пульт управления) обычно установлена на правой стороне кресла-коляски.

На передней части пульта управления два свободных коннектора: верхний для зарядного устройства батарей, нижний для установки специального оборудования, для программирования пульта управления на фабрике.

Электронная система управления специально создана для безопасности пользователя. Она включает в себя множество сложных механизмов самоконтроля, которые стремятся определить потенциальную проблему со скоростью 100 попыток в секунду. При обнаружении какой-либо проблемы в своей собственной схеме или электрической системе коляски система контроля может остановить движение коляски, в зависимости от сложности проблемы. Электронная система управления специально разработана, чтобы обеспечить максимальную безопасность пользователя при нормальных условиях эксплуатации.

Однако, несмотря на свое совершенство, электронная система управления не может предугадать все обстоятельства, которые могут случиться в процессе эксплуатации кресла-коляски.

ВНИМАНИЕ!

Не наносите повреждений этим коннекторам и защищайте их от грязи.

Сев в кресло и убедившись что подставки для ног правильно отрегулированы, проверьте в удобном ли положении пульт управления, чтобы вы могли управлять креслом-коляской с легкостью. Установить пульт управления в удобное положение можно следующим образом (рис. 8):

| 1. Ослабьте ограничитель. 2. Установите пульт в удобное положение движением вперед или назад. 3. Затяните ограничитель. 5.5. Перемещение боковой стойки (рис. 9) | Рис. 8 Рис. 9 |
| --- | --- |

1. Разъедините пружину боковой стойки с помощью болта движением вниз, так чтобы это дало возможность двигаться всей системе боковой стойки в целом.

2. При сборке повторите вышеперечисленные действия в обратном порядке.

| 5.6. Регулировка спинки (рис. 10) 1. С помощью ключа выньте болт из металлического основания спинки. 2. Переставьте его в удобное положение вверх или вниз. 3. Затяните болт. 4. При возвращении спинки в исходное положение повторите вышеперечисленные действия в обратном порядке. | Рис. 10 Рис. 11 |
| --- | --- |

  - Снятие и установка колес

Задние колеса:

1. Убедитесь, что рычаг управления включен (рис. 11)

2. Вставьте домкрат под нижнюю часть кресла-коляски.

3. Открутите шестиугольный болт и передвиньте вместе с диском.

4. Снимите колесо с рамы.

5. Для установки колеса повторите вышеперечисленные действия в обратном порядке. Убедитесь, что шестиугольный болт не поврежден и не засорен. При необходимости протрите его чистой сухой тканью. При чистке не используйте острые инструменты. Не забывайте промывать болты, перед тем как их вкрутить (выкрутить). Болт должен быть закручен надежно.

Передние колеса:

1. Вставьте домкрат под нижнюю часть кресла-коляски.

2. Выкрутите болты с помощью гаечного ключа.

3. Выньте переднее колесо из рамы.

4. При установке переднего колеса выполните действия в обратном порядке.

| 5.8. Как накачать колесо 1. Выньте соединяющий шланг из насоса (рис. 12) 2. Вкрутите его в насос с другой стороны. 3. Соедините с ниппелем на колесе. 4. Начинайте накачивать колесо до нужного давления. | Рис. 12 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Перед эксплуатацией обязательно накачайте задние колеса

5.9 Пластиковая коробка для батарей

На правой стороне задней части пластиковой коробки для батарей Вы увидите кнопку автоматического выключения. Эта кнопка всегда должна быть нажата, иначе кресло не будет функционировать. Также на пластиковой коробке для батарей есть кабели для соединения батарей между собой и для соединения их с пультом управления. Чтобы снять пластиковые коробки для батарей, в случае когда Вы хотите сложить кресло-коляску, в первую очередь необходимо отсоединить все коннекторы от батарей.

6. Инструкция по эксплуатации

6.1. Включение электропривода кресла-коляски

Примите в кресле-коляске удобное для вас положение и сделайте следующие действия:

1. Поверните два рычага находящиеся сзади кресла-коляски на редукторе в сторону колес (положение «движение») (рис. 13).

| 2. Плотно соедините мастер включения со штекером, расположенном на задней стороне пульта. 3. Нажмите зеленую кнопку on/off (рис 14). Произойдет загорание контрольно-измерительной лампочки батареи. Контрольно-измерительная лампочка батареи отображает заряд аккумулятора. | Рис. 13 Рис. 14 |
| --- | --- |

4. Установите с помощью кнопки контроля скорости на пульте управления необходимый предел скорости (рис. 14). Положение на индикаторе левое и правое. В начале эксплуатации, особенно на улице, производитель рекомендует использовать минимальную скорость.

Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power готова к эксплуатации.

6.2. Вождение кресла-коляски с электроприводом

Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power очень удобное, маневренное и легкое в управлении. Оно может развернуться на 360 градусов.

Управление осуществляется с помощью джойстика. Джойстик является вашим рулевым рычагом. Чем больше вы будете нажимать на джойстик вперед, назад, вправо или влево, тем быстрее будете двигаться в соответствующем направлении, с такой скоростью, которую вы установили с помощью кнопки контроля скорости.

Если вы хотите двигаться с более медленной скоростью, установите джойстик ближе к нейтральному положению. Когда вы хотите остановиться или выполнить экстренное торможение, просто отпустите джойстик. Он автоматически вернется в нейтральное положение. В этот момент сработают электронные тормоза и кресло плавно остановиться.

Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power является модификацией с возможностью двигаться по наклонной плоскости до 25 градусов.

ВНИМАНИЕ!

На не ровной поверхности (песок, гравий, трава и т.д.) максимальный наклон не должен превышать 20 градусов.

Не старайтесь двигаться по крутой наклонной плоскости превышающей 25 гадусов.

Не пытайтесь двигаться по наклонной плоскости вниз или вверх на кресле-коляске по скользкой или липкой поверхности.

При перемещении по наклонной плоскости вверх или вниз нельзя резко двигать джойстик.

С помощью уникальной электронной тормозной системы предоставляется возможность ехать с горки с минимально низкой скоростью. Вы можете останавливать кресло-коляску либо во время спуска, либо во время подъема. Просто отпустите джойстик. Электронный тормоз безопасности позволит остановиться креслу-коляске, заблокировав его в статическом положении до тех пор, пока вы опять не захотите возобновить движение.

6.3. Выключение электропривода кресла-коляски

Перед тем как покинуть кресло-коляску, нажмите кнопку on/off. Контрольно-измерительная лампочка заряда батареи погаснет. Распрямите подножки. Все действия при выключении электропривода кресла-коляски осуществляйте последовательно, не торопясь. Это необходимо для вашей безопасности.

6.4. Включение ручного способа движения

ВНИМАНИЕ!

Электропривод кресла-коляски должен быть отключен (контрольно-измерительная лампочка заряда батареи не должна гореть). Ни в коем случае не переставляйте рычаги если кресло-коляска включена.

Когда электропривод отключен, не работает электронный тормоз безопасности. Убедитесь в том, что кресло-коляска находится в покое.

Поверните два рычага, находящиеся сзади кресла-коляски на редукторе, параллельно колесам  (рис. 15). Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power готова к эксплуатации. Передвижение осуществляется с помощью сопровождающего лица.

| Для начала функционирования электропривода кресла-коляски, переместите рычаг в исходное положение (рис 15). | Рис. 15 |
| --- | --- |

ВНИМАНИЕ!

Электропривод кресла-коляски не начнет нормально функционировать, если рычаги не приведены в исходное положение.

Итак, вы осмотрели кресло-коляску c электроприводом Xeryus Power и проверили ее эксплуатацию в домашних условиях. Теперь необходимо выполнить действия по зарядке батареи для длительной эксплуатации.

6.5. Эксплуатация и уход за батареей

Кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power имеет две 12 В (31 А/ч) батареи, которые помещены в две коробки для батареи. Они расположены в корзине под сидением кресла-коляски.

ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь вскрыть батареи!

Первичная зарядка батареи составляет 6 часов!

Регулярно проверяйте зарядку батареи. Время от времени заряжайте ее, для того чтобы кресло-коляску можно было эксплуатировать длительное время и продлить срок действия батарей.

Интервалы, в период которых батареи могут перезаряжаться, зависят от множества факторов (время движения, расстояния пути). Не пытайтесь определить точное время полной разрядки батареи. Изучив нижеизложенное, вы сможете самостоятельно определять единичный временной цикл работы батареи, в соответствии с вашими требованиями и особенностями.

Когда батарея полностью заряжена загорается 10 элементов контрольно-измерительной лампочки заряда батареи на пульте управления. По мере разрядки батареи элементы контрольно-измерительной лампочки гаснуть.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте разрядки батареи более чем на 20%.

Батареи необходимо заряжать всегда, даже если кресло-коляска не эксплуатируется.

Не допускайте загорания красного цвета контрольно-измерительной лампочки заряда батареи которая показывает, что батарея полностью разряжена. Восстановить работу батареи будет затруднительно и даже невозможно.

Поскольку производитель и поставщик не могут контролировать правильность использования батарей, они не несут по ним гарантийные обязательства.

При заряде батареи до четвертой шкалы, в зависимости от времени и мощности батареи, загорается желтый цвет. В этом случае кресло-коляска будет двигаться с ограниченной скоростью. Для возобновления нормальной скорости движения опять требуется зарядить батареи. В целях недопущения подобных ситуаций, производитель советует Вам заряжать их всегда, даже если кресло-коляска не эксплуатируется, независимо от того, сколько вы эксплуатировали ее последний раз. Пожалуйста, выполняйте данные требования, это позволит Вам избежать нежелательных ситуаций в пути и продлит срок эксплуатации батарей.

В случае, если Вы забыли зарядить батареи, контрольно-измерительная лапочка заряда батареи на пульте управления загорается красным цветом. Это указывает на то, что батарея полностью разряжена. Электронный пульт управления автоматически выключается, что приводит к незапланированной остановке кресла.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

В случаях, когда Вы поднимаетесь по крутому склону, контрольно-измерительная лампочка заряда батареи может сигнализировать о полной разрядке батареи. Это не означает, что батарея разряжена, лампочка должна погаснуть при достижении по ровной поверхности.

В случае, если Вы во время своей деятельности эксплуатировали кресло-коляску более чем один час, производитель рекомендует заряжать батарею всю ночь. При полном заряде батареи процесс заряжения автоматически прекращается.

Если вы долгое время не эксплуатируете кресло-коляску (более, чем 2 недели), в этих случаях мы рекомендуем заряжать батарею один раз в месяц.

6.6. Зарядка батареи

Батарея модели Xeryus которыми укомплектована кресло-коляска c электроприводом  Xeryus Power отличается, от других батарей. Используйте при зарядке батарей Xeryus только типовое зарядное устройство, входящее в комплект поставки (рис. 16).

Рис. 16

  - Описание зарядного устройства

1. Светодиодный индикатор (зарядка).

2. Светодиодный индикатор (электропитание).

3. Шнур электропитания.

4. Регулятор входного напряжения (110 В / 220 В).

5. Штепсельный разъем для батареи.

  - Спецификация зарядного устройства

| Наименование | Спецификация |
| --- | --- |
| Модель | 4С24040 |
| Выходной ток | 5А постоянного тока ± 5% |
| Выходное напряжение | 28.8 В постоянного тока ± 2% |
| Входной ток | 2.0 А |
| Входное напряжение | 100 – 120 В переменного тока или 200 – 240 В переменного тока (устанавливается вручную) |
| Отдача (коэффициент полезного действия) | АС (переменный ток) – DC (постоянный ток) Min.80% |
| Принцип работы | Режим переключения |
| Способ зарядки | Постоянное напряжение, постоянный ток |
| Батарея (электропитания) | Свинцово – кислотная аккумуляторная батарея |
| Производительность | 1. Определение короткого замыкания. 2. Ограничение выходного тока / напряжения. 3. Защита обратной мощности. 4. Определение перегрева. |
| Рабочая температура | 0º С - 40º С |
| Относительная влажность | 20% - 85% |
| Рабочая высота | 0м – 3000 м |
| Габаритные размеры | 195 мм (длина) х 100 мм (высота) х 55 мм (высота) |
| Вес | 920 г |
| Цвет | Черный |

1. Вручную установите нужное напряжение на входе (110 В / 220 В).

2. Убедитесь, что выходное напряжение зарядного устройства и подключаемой батареи совпадают.

3. При зарядке батарей вставьте штекер зарядного устройства в гнездо, расположенное на передней

| стороне пульта управления (рис. 17). Только обязательно подключите шнур зарядного устройства в электрическую сеть. 4. Обязательно следите за уровнем заряда батареи на пульте управления. | Рис. 17 |
| --- | --- |

5. Для полной зарядки батареи, в зависимости от различных факторов (степень разряженности батареи, работоспособность батареи) требуется различное время. Однако производитель рекомендует заряжать батареи всю ночь. Во время зарядки светодиодный индикатор (электропитание) горит красным светом; зеленый свет означает, что батарея достаточно заряжена.

ВНИМАНИЕ!

После полного заряда батарей вынимайте шнур из пульта управления, во избежание неполадок зарядного устройства.

6. После полного заряда батарей, сначала отключите шнур зарядного устройства от электрической сети, и только потом отсоедините зарядное устройство от пульта управления.

6.9. Меры предосторожности при эксплуатации зарядного устройства

1. Чтобы продлить срок эксплуатации зарядного устройства, не присоединяйте его на долгое время.

2. Предохранитель постоянного тока может сгореть вследствие реверса мощности (обратной мощности).

3. Зарядка осуществляется автоматически. Не используйте зарядное устройство для зарядки полностью разряженных или дефектных батарей.

4. Используйте зарядное устройство в хорошо проветриваемом помещении.

5. Для свинцово-кислотных батарей используйте только 24 В.

6. Не пользуйтесь другим входным напряжением, кроме указанного в спецификации (110 В / 220 В). Проверьте и вручную установите соответствующее напряжение на входе зарядного устройства.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте зарядное устройство подключенное к пульту управления и не подключенное к электрической сети. Это может привести к быстрой разрядке батареи.

6.10. Складывание кресла-коляски с электроприводом

Кресло-коляска с электроприводом может быть сложено за считанные минуты.

1. Убедитесь в том, что пульт управления отключен.

2. Сложите две подножки так, чтобы они оказались в вертикальном положении.

3. Ослабьте ограничитель рукоятки пульта управления, переместите пульт управления в заднее положение, закрутите рукоятку регулировки пульта управления.

4. Отсоедините красный и черный штекеры пластиковых коробок для батарей от системы управления кресла-коляски и снимите батареи с корзины. Затем отсоедините корзину от кресла-коляски.

5. Для сложения кресла-коляски, сидение необходимо сложить вдвое и поместить его в вертикальное положение. Две стороны соединяются друг с другом, что делает кресло-коляску компактной.

6. При перемещении кресла-коляски в горизонтальном положении необходимо, чтобы пульт управления находился сверху, во избежание повреждений.

6.11. Радиус поворота кресла-коляски

При движении, особенно на значительной скорости, необходимо снижать ее при выполнении поворотов. Не пытайтесь выполнить поворот, двигаясь на полной скорости, это может быть опасно.

Эксплуатируйте кресло-коляску с должным вниманием.

6.12. Противоопрокидывающие опоры (антиопрокидыватели)

Противоопрокидывающие опоры к креслу-коляски c электроприводом Xeryus Power являются стандартными. Они предотвращают падение и опрокидывание кресла-коляски.

6.13. Рекомендации производителя

Старайтесь как можно меньше дотрагиваться до подножек кресла-коляски при транспортировке. Они в любой момент могут быть повреждены.

Не включайте зарядное устройство в электрическую сеть до тех, пор пока оно не подключено к креслу-коляске.

Необходимо эксплуатировать кресло-коляску с соблюдениями всех правил техники безопасности, особенно при езде по неровной поверхности.

Не пытайтесь подниматься по наклонной поверхности  или спускаться с нее без сопровождающего лица.

Избегайте поездок по холмистой поверхности, это может привести к тому, что кресло перевернется.

Старайтесь не ездить по крутым уклонам, более чем 10 градусов, в одиночку.

Тщательно контролируйте скорость движения, когда спускаетесь вниз по наклонной плоскости. Вам необходимо в этих случаях спускаться на минимальной скорости.

Во время движения не нажимайте кнопку on/off. Нажатие кнопки on/off может привести к внезапной остановке кресла-коляски, ее повреждению и неблагоприятным последствиям для Вас.

На пульт управления кресла-коляски могут оказать неблагоприятное влияние различные устройства, передающие и принимающие радиоволны, такие как сотовые телефоны, радиоприемники и т.д. В случае, если ваше кресло-коляска находится в радиусе действия этих приборов, ее необходимо более осторожно и внимательно эксплуатировать. Если произошел какой-либо сбой в системе управления, необходимо немедленно выключить кресло-коляску и покинуть ее в целях нейтрализации неполадок.

При эксплуатации кресла-коляски c электроприводом Xeryus Power необходимо тщательно соблюдать меры безопасности, для того, чтобы не был причинен какой-либо вред пользователю.

7. Инструкция по уходу

Ваша кресло-коляска c электроприводом Xeryus Power требует периодического осмотра. Это необходимо для увеличения срока службы и надежности. Ненадлежащий уход влечет за собой технические проблемы и не попадает под гарантийное обслуживание.

Необходимо периодически очищать поверхность коляски от пыли и грязи. Металлические поверхности протирать насухо.

Сидение и спинку чистить универсальным моющим средством с водой.

Пульт управления защищен от попадания влаги, но в тоже время Вы не должны допускать чрезвычайного попадания на него жидких и влажных веществ (например, дождь, снег, напитков, пищи и т.д.). Не подвергайте пульт управления прямому нагреву (например, от электрического нагревателя). Проверяйте резиновый чехол манипулятора типа «джойстик» пульта управления на наличие дыр, трещин и повреждений.

ВНИМАНИЕ!

Избегайте любых повреждений кресла-коляски, в т.ч. ударов системы управления, особенно манипулятора типа «джойстик».

При транспортировке инвалидной коляски убедитесь, что система управления надежно защищена.

Чтобы продлить срок службы системы управления, постарайтесь не подвергать ее чрезмерным нагрузкам.

Для ухода используйте влажную ткань. Избегайте абразивных или спиртосодержащих чистящих средств.

Каждую неделю

Проверяйте давление в шинах.

Каждый месяц

Проверяйте обивку на царапины или потертости. Проверяйте передние  и задние колеса и их маневренность, работу электронного тормоза.

Каждые три месяца

Проверяйте все болты, шурупы и гайки. Закручивайте их при необходимости. Проверяйте протекторы шин на изношенность.

8. Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие кресла-колеса с электроприводом требованиям технической документации при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

В соответствии с законодательством Российской Федерации установлено:

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента приобретения изделия потребителем, но в пределах срока службы товара, гарантийный срок хранения – 18 месяцев.

Изготовитель гарантирует, что в течение 12 месяцев с момента приобретения изделия в нем не будет выявлено производственного брака или дефектов материалов.

ВНИМАНИЕ!

Отметьте различие между терминами «дефект» и «повреждение», используемыми в данной гарантии. «Дефекты» покрываются гарантией, потому что изготовитель несет ответственность за неисправные материалы или низкое качество сборки.

С другой стороны, т.к. импортер не может контролировать «повреждения», вызванные, например, столкновением, неправильной эксплуатацией или отсутствием технического обслуживания,  имевшим место после продажи кресла-коляски c электроприводом  Xeryus Power, то эти повреждения не покрываются гарантией.

Гарантийный срок эксплуатации шин - 3 месяца, батарей – 6 месяцев. В течении гарантийного срока изготовитель ремонтирует или заменяет детали кресла-коляски в случае поломки, при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантия не распространяется на чехлы, кабели, на самостоятельно установленное программное обеспечение, на другие аксессуары, на косметические дефекты или повреждения в результате неправильного использования, злоупотребления, небрежности, природных катаклизмов, несчастных случаев, демонтажа или модификации любой части или всего изделия.

ВНИМАНИЕ!

Настоятельно рекомендуем сохранять оригинальную упаковку и руководство по эксплуатации в течении всего срока гарантии.

Настоящим подтверждаю получение кресла-коляски c электроприводом Xeryus Power в полной комплектности и пригодной к эксплуатации, а также подтверждаю согласие с условиями гарантийного обслуживания, изложенного в гарантии.

______________________                  ________________

ФИО покупателя/получателя                                  подпись

Производитель: «Ван Ос Медикал Бельгиум Б.В.Б.А.», Бельгия

Все замечания и предложения просим направлять официальному дистрибьютору в России

ЗАО «Центр реабилитации Союза инвалидов»

по адресу:

600001, г. Владимир, ул. Офицерская, д. 9-а

9. Поиск и устранение неисправностей

| № п/п | Сущность неполадки | Проблема | Действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска не может двинуться с места и лампочка не горит | а) Главный штекер не подключен б) Кнопка on/off в позиции off (вкл.) в) Заряд батареи на низком уровне г) Потеря соединения пульта управления или батареи | а) Соедините штекеры б) Нажмите кнопку включения в) Зарядите батареи г) Надежнее соедините штекеры |
| 2 | Кресло-коляска не может двинуться с места но лампочка горит | а) Рычаг управления находится в положении б) Неполадки пульта управления | а) Передвиньте рычаг управления в положении б) Свяжитесь с поставщиком |
| 3 | Частое мигание контрольно-измерительной лампочки (2 раза в секунду) | а) Соединение с двигателем потеряно б) Зарядка батареи на низком уровне в) Неполадки пульта управления | а) Соедините коннекторы более надежно б) Зарядите батареи в) Свяжитесь и проконсультируйтесь с поставщиком |